 货物（服务）供应商的资格要求：

	1
	符合《政府采购法》第二十二条的规定。

	2
	法律、行政法规规定的其他条件
	无

	3
	其他特殊要求
	详见采购项目技术指标要求

	4
	是否接受联合体
	否


 商务要求：

	1
	交付或者实施的

时间和地点
	时间：合同签定后7日内安装调试完毕

地点：齐齐哈尔医学院附属第一医院

	2
	付款方式
	验收合格后付款50%，半年后付款40%，质保期满后付清余款。

	3
	售后服务

（质保要求）
	一年，终身维护

	4
	验收标准
	详见采购项目技术指标要求

	5
	其他要求
	无


采购项目技术指标要求：

全自动立式灭菌器（50L、80L各一台）技术要求
性能特点

人性化操作系统
微电脑自动控制，液晶文本显示，感应式按键，能够直观的观察设备信息参数及灭菌过程信息，操作简单方便，灭菌过程全自动控制。

足够大的灭菌空间
灭菌内腔可提供足够大的灭菌空间。

内室双温度检测（选配）
灭菌室内装有一个固定的温度探头，可另外选配一个可移动的温度探头，根据固体灭菌、液体灭菌等负载的不同及用户需求，设定不同的温度控制模式，双重检测灭菌更加安全、可靠。

丰富的程序类型
包含实验室类程序、自定义程序。实验室程序包括固体类程序、固体废弃物、培养基、液体、琼脂程序；用户可以对程序参数进行灵活定义，避免经常修改参数的问题。

多重安全保护装置

超温自动保护装置，门安全联锁保护，超压自动泄压装置、防干烧保护装置。

全过程无蒸汽外排

设备内置冷凝系统，对灭菌腔内排出的水汽进行冷却处理，通过调节参数设定更改排汽速度，可实现全过程无蒸汽外排，有效避免气溶胶的产生和实验室伤害的发生，确保生物安全。
主要技术参数
	容    积
	50L
	80L

	设计压力
	-0.1～0.28MPa

	设计温度
	≥142℃

	工作压力
	≥0.23MPa

	温度范围
	105℃～138℃

	熔解温度
	40.0℃～100.0℃

	保温温度
	40.0℃～134.0℃

	时  间
	灭菌
	0～9999min

	
	保温
	0～9999min

	
	预约
	0～9999min

	内腔尺寸（Φ×L）
	≥Φ316×667mm
	≥Φ386×695mm

	外形尺寸（L×W×H）
	≥570×546×990mm
	≥610×546×1030mm

	腔体材质
	06Cr19Ni10不锈钢

	电    源
	AC220V,50Hz

	功    率
	≥5.0kVA
	≥5.3kVA

	附    件
	不锈钢提篮2个


备注：中标供应商负责办理该设备的压力容器使用登记证。

传递窗技术要求

不锈钢材质，外形尺寸620*570*580，内径尺寸：500*500*500

全自动核酸提取仪技术要求

	序号
	功能
	功能介绍

	
	处理体积
	≥20uL-1000uL

	*
	样品通量
	1-96

	
	配套试剂磁珠回收效率
	≥98%

	
	加热温度
	裂解加热温度：室温-100℃

	
	
	洗脱加热温度：室温-100℃

	
	磁棒结构
	* 采用整体式磁棒，表面3层镀层处理，不易被样本和试剂粘附、污染。

整体式磁棒磁场均匀，吸附磁微粒效果极佳，吸附均匀；顶端吸附模式，吸附集中磁棒顶点，回收效果极佳

	*
	高斯强度
	* 采用军工级稀土磁原料，高斯强度高达4800-5000，永不磁性衰减，一般国产核酸提取仪高斯强度2500-3000。保证磁吸效果

	
	磁棒模块、磁套模块结构
	磁棒模块、磁套模块均采用独立直线滑块，同步带轮传动，运动低噪声，低磨损，保证仪器长时间运行。

	
	避免共振
	磁棒架、磁套架均采用独立模块，避免仪器振动、共振。

	
	自我清洁
	具有内置可定时紫外消毒功能；

	
	污染控制
	严格控制孔间污染模块间污染及批次污染，杜绝交叉污染

	
	自由编程
	强大的程序编辑功能；灵活、高效地定义您的应用，可满足不同试剂要求。

	
	快速提取
	操作时间短，30-60分钟/次；每次可同时提取1-96份样品。

高纯度、高得率

	
	结果稳定
	避免人工操作引起的差异及错误，结果温度，重复性好。

	
	振荡混合
	多模式多档速度可调

	
	试剂种类
	磁珠法试剂

	
	操作界面
	中文操作系统，可监控提取、加样、分液全过程

	
	内部程序
	内建≥20组模式程序（可存储 >100组程序）

	
	程序管理
	新建、编辑、删除模式程序，自由灵活编辑提取程序

	
	模块化设计
	采用模块化结构，核心部件升级具有更高精度和更低故障率

	*
	节约耗材
	有单人份预装提取试剂用于随机少量样本提取，节约试剂耗材

	
	大体积样本提取
	可处理高达1ml大体积样本，实现更高的灵敏度和产量

	
	配套使用试剂
	能提供1人份/板、8人份/板、16人份/板的核酸提取试剂能满足各种标本量的提取任务，减少试剂无谓的损耗

	
	使用电源
	AC110～240V 50Hz/60Hz 200VA

	
	产品资质要求
	取得国家批文

	
	生产企业资质
	通过高新技术企业认证和ISO13485认证


B2型生物安全柜技术要求

产品应用范围：

二级生物安全柜，气流模式：100%外排，0循环要求。

符合NSF49 、EN12469的标准，产品执行标准:中华人民共和国医药行业标准 《YY0569-2011》。

外箱体采用优质冷轧钢板，静电喷塑；操作区三侧采用不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用 ≥10mm大圆角处理，便于清理。
标配两块ULPA超高效过滤器,针对0.12μm颗粒系可以达到99.999%截流效率，过滤膜材质采用无隔板硼硅酸盐玻璃纤维。

控制软件系统自主研发，获得国家软件著作权证书，LCD液晶屏显示可显示工作区温度、气流流速、过滤膜使用寿命等系统参数，可调节各项参数设定，蓝屏数字指示各项参数示值，密码修改程序设置，防止误操作。
独特的负压防泄漏设计，工作区四面负压包围，真正做到零泄露，确保操作区的洁净度。
风机自带电压波动补偿功能，具有阻力感应补偿功能，有效地延长超高效过滤器的使用寿命。

工作区和外排出风口处各配备一个高灵敏度、高精度的微风速传感器，实时检测风速。

温度传感器：可实时检测并显示温度。

配备过滤器预失效和破损及阻塞报警技术，配备风机过载报警提示。

配备限高报警装置，当移动玻璃门超过规定限高值（200mm）时，声光提醒用户。

配备工作窗开启限位报警系统，安全柜前窗开启高度超过设定的高度时、安全柜下降气流流速和流入气流流速波动超过其标称值20％时，联锁系统启报警提示。

具有紫外预约定时功能。
前窗一体化滑动移门，可任意定位，并能完全关闭以便杀菌。玻璃门采用不低于6mm安全钢化玻璃。

前窗与杀菌灯连锁设计：当前窗开启时，杀菌灯熄灭。

具有因停电，死机状态数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能

前吸入口采用回风无阻碍的设计,确保人员在操作时有效防止逆流的形成，提高安全性。

10度倾斜设计，更符合人体工程学动力，使操作者更舒适。

柜内电源：防水插座设计，整机具有断电保护功能，让操作更加灵活方便。

外排管道可与净化工程实行联动控制，自动实现补风排风。
厂家具备相关资质及专利
（1）企业通过ISO9001质量管理体系认证。
（2）生产企业取得医疗器械生产许可证。

产品取得SFDA医疗器械注册证。

控制软件获得国家软件著作权证书。

产品拥有数十项专利。
设备出厂前均经过具有资质的第三方检测，确保设备合格出厂。

技术参数：

	　洁净等级
	　HEPA：ISO 5级（100级Class100）/ULPA：ISO 4级（10级Class 10）

	　过滤器级别/过滤效率
	　HEPA：≥99.995%，@0.3μm/ULPA：≥99.999%，@0.12μm

	　下降风速
	　≥0.33m/s

	　吸入口风速
	　≥0.53m/s

	　噪 音
	　≤65dB

	　振动半峰值
	　≤5μm

	　电源/最大功耗
	　AC 220V/50HZ / 1KW

	　生物安全人员保护
	　全部撞击式采样器采样数CFU≤10，狭缝式采样器采样数CFU≤5

	　产品保护
	　所有采样皿采样数CFU≤5

	　交叉污染保护 
	　所有培养皿采样数CFU≤2

	　工作区尺寸
	　≥1600*520*640 mm

	　装置外形尺寸
	　≥1765*760*2200 mm

	　送风过滤器规格
	　≥1590*470*70*①

	　排风过滤器规格
	　≥1130*450*90*①

	　日光灯/紫外灯规格及数量
	　≥40W*②/40W*①

	　光照度
	　≥900LX

	　适用人数
	　2-3人

	　出风方向
	　顶出


备注：中标供应商负责拆卸现有的生物安全柜并运送到指定地点。

A2型生物安全柜技术要求

产品应用范围：
二级生物安全柜，气流模式：达到30%外排，70%内循环要求。

符合NSF49 、EN12469的标准，产品执行标准:中华人民共和国医药行业标准 《YY 0569-2011》。

外箱体采用优质冷轧钢板，静电喷塑；操作区三侧采用不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用 ≥10mm大圆角处理，便于清理。
标配两块ULPA超高效过滤器,针对0.12μm颗粒系可以达到99.999%截流效率，过滤膜材质采用无隔板硼硅酸盐玻璃纤维。
控制软件系统自主研发，获得国家软件著作权证书，LCD液晶屏显示可显示工作区温度、气流流速、过滤膜使用寿命等系统参数，可调节各项参数设定，蓝屏数字指示各项参数示值，密码修改程序设置，防止误操作。
独特的负压防泄漏设计，工作区四面负压包围，真正做到零泄露，确保操作区的洁净度。
风机自带电压波动补偿功能，具有阻力感应补偿功能，有效地延长超高效过滤器的使用寿命。

工作区和外排出风口处各配备一个高灵敏度、高精度的微风速传感器，实时检测风速。

温度传感器：可实时检测并显示温度。

配备过滤器预失效和破损及阻塞报警技术，配备风机过载报警提示。

配备限高报警装置，当移动玻璃门超过规定限高值（200mm）时，声光提醒用户。

配备工作窗开启限位报警系统，安全柜前窗开启高度超过设定的高度时、安全柜下降气流流速和流入气流流速波动超过其标称值20％时，联锁系统启报警提示。 

具有紫外预约定时功能。                               

前窗一体化滑动移门，可任意定位，且能完全关闭以便杀菌。前窗玻璃门采用不低于6mm厚安全钢化玻璃。

前窗与杀菌灯连锁设计：当前窗开启时，杀菌灯熄灭。

具有因停电，死机状态数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。

前吸入口采用回风无阻碍的设计,确保人员在操作时有效防止逆流的形成，提高安全性。

≥10度倾斜设计，更符合人体工程学动力，使操作者更舒适。

柜内电源：防水插座设计，整机具有断电保护功能，让操作更加灵活方便。

厂家具备相关资质及专利
（1）企业通过ISO9001质量管理体系认证。
（2）生产企业取得医疗器械生产许可证。

产品取得SFDA医疗器械注册证。

控制软件获得国家软件著作权证书。

产品拥有数十项专利。

设备出厂前均经过具有资质的第三方检测，确保设备合格出厂。

技术参数：

	　洁净等级
	　HEPA：ISO 5级（100级Class100）/ULPA：ISO 4级（10级Class 10）

	　过滤器级别/过滤效率
	　HEPA：≥99.995%，@0.3μm/ULPA：≥99.999%，@0.12μm

	　下降风速
	≥0.33m/s

	　吸入口风速
	　≥0.53m/s

	　噪 音
	　≤65dB

	　振动半峰值
	　≤5μm

	　电源/最大功耗
	　AC  220V/50HZ / 1KW

	　生物安全人员保护
	　全部撞击式采样器采样数CFU≤10，狭缝式采样器采样数CFU≤5

	　产品保护
	　所有采样皿采样数CFU≤5

	　交叉污染保护
	　所有培养皿采样数CFU≤2

	　工作区尺寸
	　≥1000*520*640 mm

	　装置外形尺寸
	　≥1165*760*2200 mm

	　送风过滤器规格
	　≥990*470*70*①

	　排风过滤器规格
	　≥650*450*90*①

	　日光灯/紫外灯规格及数量
	　≥30W*②/30W*①

	　光照度
	　≥900LX

	　适用人数
	　1人

	　出风方向
	　顶出


备注：中标供应商负责拆卸现有的生物安全柜并运送到指定地点。
2

